## Table 2
Ventaja |  |  | Cuadro comparativo Especificaciones Técnicas Equipos de Tomografía
Igualdad
Desventaja
Company | General Electric | Siemens | Philips | Comentario | Impacto
Model | Revol. ACTs | Go.Now | Access CT
Rotation time: 360 degrees | 0.98,1,1.2,1.5,2, 3,4 sec | 0.8*, 1.0, 1.5 s *Optional | 0.75,1.0,1.5,2 sec | El tiempo de rotación puede estar directamente relacionado con el tiempo total de retención de la respiración, y así reducir artefactos debidos al movimiento respiratorio. Así, miestras más corto es el tiempo de escaneo, más breve es la retención de la respiración. Un tiempo de rotación de 0.6 segundos está bien optimizado para procedimientos de radiología de rutina. | Productividad
Scan FOV | 43cm | 50 cm | 45 cm | El FOV del escáner determina cuanto del cuerpo del paciente estará rodeado por el haz de abanico de Rayos-X para la adquisición de datos. El FOV del escáner dede ser lo suficientemente grande para rodear toda el área para ser escaneada por el aire, de lo contrario pueden ocurrir artefactos fuera del campo. | Acceso, Calidad y Productividad
Collimations | 8 x 1.25mm | 16 x 0.7mm | 16 x 0.8mm | Las colimaciones son importantes para entender cómo está contruido el detector y qué tan eficiente puede ser éste en cuanto a la dosis. Esto también puede ser usado para determinar la cobertura máxima del detector, la cual es importante para tiempos de escaneo rápido y retenciones cortas de respiración. | Productividad y Acceso
Max Detector Coverage, mm | 10mm | 11.2mm | 12.8mm | Una coberturra más amplia resulta en tiempos de escaneo más rápidos y tiempos de retención de la respiración más cortos; especialmente bueno para escaneos sensibles al movimiento tales como pecho, abdomen y pelvis. Philips tiene la mayor cobertura de detector en esta clase de escaneres. | Productividad
Gantry Aperture, cm | 65cm | 70 cm | 65 cm | La apertura del Gantry proporciona acceso del paciente al rayo de escaneo giratorio. Existe paridad entre todos los proveedores. La diferencia no es significativa. | Acceso
Anode Heat Storage (MHU) | 2.0 MHU | 3.5MHU | 3.5 MHU | El almacenamiento de calor en el ánodo es importante para tiempos largos de escaneo donde el calor generado debe almacenarse dentro del tubo de Rayos-X. Cuanto mayor es la capacidad de calor, mayor será el tiempo de escaneo posible o mayor será la potencia posible durante el escaneo. | Productividad
Focal Spot Size (mm x mm) | 0.8 x 0.6 mm | N/S | 0.4 x 0.7 mm 0.6 x 1.3 mm | Los puntos focales son uno de los principales factores que contribuyen a la resolución espacial y la carga de potencia. Un punto focal más grande permitirá más potencia por escaneo, sin embargo, esto puede limitar la resolución espacial. Philips proporciona resolución espacial y carga de energía similar a los otros proveedores. De este modo, aunque Philips tiene tamaños de punto focal más grandes esto no tiene un impacto negativo en el rendimiento del escáner frente a la competencia. | Calidad Imagen
Generator Output (kW) | 24 kW **53kW equiv with ASiR and short beam geometry | 32kW (80kW eff) | 28kW 56kW equiv. w/iDose4 | La salida del generador es una medida de la potencia máxima del haz de Rayos-X. Cuanto mayor sea la potencia, mayor será el flujo de fotones y menor será el ruido de la imagen. | Calidad Imagen
kVp Range (kV) | 80, 100, 120, 140 | 80, 110, 130 | 70, 80, 100, 120, 140 | Multiples selecciones de kVp proporcionan al usuario la fleixibilidad para equilibrar la dosis de radiación y la calidad de imagen para un paciente determinado. En general, los escaneos de rutina en adultos (más del 80% de todos los escaneos) se realizan a 120kVp. La selección de 140kVp puede ser usada para protocolos especiales y pacientes más grandes. Las selecciones de 80, 90, 100 kVp se usan generalmente para pediatría y escaneos de perfusión. Philips proporciona un rango de selección de kVp que satisface todos los procedimientos clínicos para CT. Philips Agrega 70 kVp ideal para pacientes pediatricios. | Calidad Imagen y Funcionalidad, seguridad del paciente
mA Range | 10-200mA | 240mA (600mA eff.) Opt. 400mA (1000 mA eff.) | 10 -233 mA | El rango de mA describe la cantidad de mA instantáneos disponible durante un escaneo. Los mA son proporcionales a la potencia. | Calidad Imagen
Spatial Resolution, lp/cm | 15.4 lp/cm | N/S | 15 lp/cm | La resolución espacial es una medida de la capacidad del escaner de visualizar objetos muy cercanos entre sí de densidad muy diferente. Cuanto mayor sea la resolución espacial, más pequeño será el objeto que se puede visualizar. | Calidad Imagen
Reconstruction Time, image/sec | Up to 6 fps Up to 22 fps (opt) | Up to 9 ips 13 ips optional | Up to 10 ips | Existen factores de tiempo de reconstrucción durante el tiempo total del examen que puede afectar en rendimiento; sin embargo, el tiempo de reconocimeinto varía ampliamente con el protocolo de escaneo (incluyendo resolución, tamaño de la matriz, helicoidal vs axial, etc). Una sola especificación del tiempo de reconocimiento puede ser muy engañosa. La métrica verdaderamente importante es el tiempo total de reconstrucción para los protocolos clínicos. | Productividad
Vertical Table Movement, cm | N/S | N/S | 430-960 mm | El movimiento vertical de la mesa indica la posición más alta y más baja de la camilla en relación con el piso. Una posición baja de la mesa es deseable para pacientes en silla de ruedas o pediátricos. Una posición baja de la mesa de 55 cm o menos es apropiada para uso clínico | Comodidad y productividad
Scannable Range, cm | 120cm | Fixed: 125cm Movable: 160cm | Fixed: 1200mm Movable: 1380mm | El rango escaneable indica la longitud total del eje-z (craneal-cuadal) que se puede obtener en una adquisición. Un rango escaneable más amplio es particularmente útil para escaneos de trauma. Rangos escaneables más largos requieren mesas más largas y cuartos más grandes. | Productividad
Reconstruction Matrix | 512x512 | 512x512 | 1024x1024, 512x512 | Calidad de imagen:Permite ver los detalles finos en procedimientos tales como extremidades y oído interno con matriz 1024. | Calidad Imagen
Metallic Artifac Reduction | Opcional | Opcional | Incluido | MAR mejora la visualización de estructuras de tejidos blandos que normalmente están oscurecidas por los artefactos de endurecimiento del haz presentados por objetos metálicos, ya sean grandes o pequeños. | Funcionalidad